## Форма для заполнения
Пожалуйста, ответьте на вопросы и направьте заполненный опросный лист в компанию «ОЗНА – Инжиниринг»: ozna-eng@ozna.ru
| 1 | Наименование, место расположения и назначение СИКН
| 2. | Характеристика рабочей среды
[6 empty] | товарная нефть | [10 empty] | коммерческий
[6 empty] | сырая нефть |  |  |  | 2 | [6 empty] | оперативный |  |  |  |  | 1
| 2.1. | Рабочая среда: |  |  | сырая нефть | [5 empty] | по ГОСТ Р 51858 |  |  |  |  | Учет | коммерческий
| 2.2. | Физико-химические показатели нефти
|  | Наименование показателя | [13 empty] | Значение показателя
| 1. Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) | [14 empty] | от |  |  | до
2. Плотность, кг/м3
| при минимальной в течение года температуре нефти | [14 empty] | от |  |  | до
| при максимальной в течение года температуре нефти | [14 empty] | от |  |  | до
| 3. Температура, °С | [14 empty] | от |  |  | до
| 4. Давление насыщенных паров при максимальной температуре нефти, кПа (мм.рт.ст.).не более | [14 empty] | от |  |  | до
5 Массовая доля воды, %, не более
| 6. Концентрация хлористых солей, мг/дм3 | [14 empty] | от |  |  | до
| 7. Массовая доля механических примесей, % | [14 empty] | от |  |  | до
8. Содержание парафина, %, не более
не нормируется
9. Массовая доля сероводорода, млн-1 (ррm), не более
10 Массовая доля серы, %, не более
11. Массовая доля метил- и этил-меркаптанов в сумме, млн.-1 (ррm), не более
не допускается
12. Содержание свободного газа
| 3 | Основные технические характеристики СИКН
| Наименование характеристики | [15 empty] | Значение характеристики
| 1. Расход нефти через СИКН, м3/ч | [14 empty] | от |  |  | до
2 Давление нефти, МПа
| - рабочее | [14 empty] | от |  |  | до
- минимальное допускаемое
- максимальное допускаемое
3. Суммарные потери давления на СИКН при максимальном расходе и максимальной вязкости, МПа
- в рабочем режиме
- в режиме поверки
4. Режим работы СИКН
5. Режим управления запорной арматурой
6. Режим работы ПУ
передвижной ПУ
стационарной установке с образцовыми весами и мерниками
[9 empty] | мобильной установке с образцовым мерником | [12 empty] | 1
| 7. Способ поверки ПУ | [6 empty] | по | передвижной ПУ
трехфазное 380 В / 50 Гц;
двухфазное 220 В / 50 Гц
8. Электропитание
4. Состав СИКН
4.1. Состав технологической части:
| 4.1.1. |  | Блок фильтров выполнен на совместной раме с БИЛ без укрытия
|  | Блок фильтров выполнен на отдельной раме без укрытия | [14 empty] | 3
Блок фильтров выполнен на отдельной раме с укрытием
Блок фильтров выполнен на совместной раме с БИЛ без укрытия
Блок фильтров выполнен на совместной раме с БИЛ с укрытием
Фильтра расположены на линиях. БФ как узел отсутствует
Диаметр входного и выходного коллекторов, мм
Дать дополнительную характеристику фильтрам:
|  | Контроль перепада давления на фильтрах обеспечить | [13 empty] | (ненужное зачеркнуть)
а) Установить датчики перепада давления на каждом фильтре типа:
б) Установить на воде и выходе фильтров манометры типа:
в) На входе и выходе БФ установить датчики избыточного давления типа
В качестве запорной арматуры на БИЛ применить:
4.1.2. Требования к блоку измерительных линий (БИЛ)
Блок измерительных линий выполнен на отдельной раме без укрытия
Блок измерительных линий выполнен на отдельной раме с укрытием
Блок измерительных линий выполнен на совместной раме с БИК с укрытием
|  | Блок измерительных линий выполнен на совместной раме с БИК и БФ с укрытием | [14 empty] | 5
Другое
Другое
| Другое |  | существующий
Диаметр входного и выходного коллекторов, мм
| Тип преобразователя расхода | [5 empty] | указать существующий
Диаметр измерительных линий (условный проход),мм
| Число измерительных линий | [5 empty] | 1 |  |  | Число резервных измерительных линий | [9 empty] | 1 |  | 0.33333
| Наличие контрольной линии |  |  |  |  | TRUE | ДА |  |  | Совместить контрольную и резервную линию | [8 empty] | TRUE | ДА
на всех ИЛ и выходном коллекторе
на выходном коллекторе
[14 empty] | всех измерительных линиях | [7 empty] | 2
| Монтаж преобразователей избыточного давления произвести | [12 empty] | на выходном коллекторе
Тип преобразователя избыточного давления
на всех ИЛ и выходном коллекторе
на выходном коллекторе
[14 empty] | всех измерительных линиях | [7 empty] | 2
| Монтаж преобразователей температуры произвести | [12 empty] | на выходном коллекторе
Тип преобразователя температуры
установить на каждой измерительной линии
[5 empty] | установить на контрольной измерительной линии | [11 empty] | с пневматическим приводом
[5 empty] | установить возврате с ТПУ | [11 empty] | с электрическим приводом
[5 empty] | не предусматривается | [7 empty] | 2 |  |  |  | с ручным приводом |  |  |  |  | 2
| Регулятор расхода |  |  |  | установить на контрольной измерительной линии | [11 empty] | с электрическим приводом
[12 empty] | Краны шаровые полнопроходные |  |  |  |  | с пневматическим приводом
[12 empty] | Задвижки клиновые стальные типа ЗКЛ |  |  |  |  | с электрическим приводом
[12 empty] | Другое |  | 2 |  |  | с ручным приводом |  |  |  |  | 3
| Запорная арматура на БИЛ : | [5 empty] | Задвижки клиновые стальные типа ЗКЛ | [9 empty] | с ручным приводом
| Дренаж обеспечить |  |  |  | общий (один выход дренажа)
|  |  |  | 2 | раздельный (учтенный и неучтенный)
общий (один выход дренажа)
4.1.3. Требования к блоку измерения параметров качества нефти (БИК)
Блок качества выполнен на отдельной раме без укрытия
Блок качества выполнен на отдельной раме с укрытием
Блок качества выполнен на совместной раме с БИЛ с укрытием
|  | Блок качества выполнен на совместной раме с БИЛ и БФ с укрытием | [14 empty] | 2
Другое
Блок качества выполнен на отдельной раме с укрытием
Другое
Трубчатого типа
Щелевого типа без лубрикатора
[8 empty] | Щелевого типа с лубрикатором | [6 empty] | 3
| Тип пробозаборного устройства: | [6 empty] | Щелевого типа с лубрикатором | [8 empty] | Количество |  |  | 1
на выходном коллекторе БИЛ (возврат после задвижки туда же)
между БФ и БИЛ (возврат после задвижки туда же)
между БФ и БИЛ (возврат после БИК на прием насосов)
[7 empty] | на входном коллекторе БФ (возврат после БИК на прием насосов) | [13 empty] | 1
| Монтаж ПЗУ предусмотреть | [5 empty] | на выходном коллекторе БИЛ (возврат после задвижки туда же)
параллельный
[11 empty] | последовательный |  |  |  |  | 2
| Вариант построения технологической обвязки | [9 empty] | последовательный
по насосной схеме
[10 empty] | по безнасосной схеме | [5 empty] | 2
| Переток через линию качества обеспечить | [8 empty] | по безнасосной схеме | [5 empty] | Количество насосов |  |  |  | 0
| Необходимость установки сетчатого фильтра на входе в БИК | [13 empty] | TRUE | ДА
Состав линии качества
на байпасе
[18 empty] | на линии |  | 2
| Пробоотборник ручной |  |  |  |  | TRUE | ДА |  | Кол-во |  |  | 1 |  | Место установки |  |  |  | на линии
1
Указать тип и производителя
| Пробоотборник автоматич |  |  |  |  | TRUE | ДА |  | Кол-во |  |  | 1 |  | Место установки |  |  |  | на байпасе
Указать тип и производителя
2
| Поточный плотномер |  |  |  |  | TRUE | ДА |  | Кол-во |  |  | 1
Solartron 7835
Указать тип и производителя
| Поточный влагомер |  |  |  |  | TRUE | ДА |  | Кол-во |  |  | 0
Solartron 7835
Указать тип и производителя
| Поточный вискозиметр |  |  |  |  | FALSE | НЕТ |  | Кол-во |  |  | 0
Solartron 7835
Указать тип и производителя
| Преобразователь избыточного давления | [9 empty] | TRUE | ДА |  |  | Манометр |  | TRUE | ДА
Solartron 7835
Указать тип и производителя
| Преобразователь температуры | [9 empty] | TRUE | ДА |  |  | Термометр |  | TRUE | ДА
Solartron 7835
Указать тип и производителя
Дать дополнительные сведения о предпочтительном месте расположения Pi, Pt, Ti, Tt
| Термостатированный цилиндр (для измерения плотности ареометром) | [15 empty] | FALSE | НЕТ
[7 empty] | Solartron 7835 | [6 empty] | МИГ 32ш, БОЗНА
| Индикатор расхода в линии качества | [8 empty] | TRUE | ДА |  | Тип
| Место для подключения пикнометра или УОСГ | [10 empty] | TRUE | ДА
| Промывку приборов обеспечить: | [6 empty] | установкой штуцеров для подключения промывочной установки
[7 empty] | 1 | установкой штуцеров для подключения промывочной установки
установкой промывочной емкости с циркуляционным насосом
не обеспечивать
[5 empty] | не устанавливать | [11 empty] | с электрическим приводом
[5 empty] | установить на выходе БИК | [10 empty] | 3 | с пневматическим приводом
|  |  |  | 1 | установить на входе в БИК после насосов | [11 empty] | с ручным приводом
| Регулятор расхода |  |  |  | не устанавливать | [11 empty] | с ручным приводом
[12 empty] | Краны шаровые полнопроходные |  |  |  |  | с пневматическим приводом
[12 empty] | Задвижки клиновые стальные типа ЗКЛ |  |  |  |  | с электрическим приводом
[12 empty] | Другое |  | 1 |  |  | с ручным приводом |  |  |  |  | 3
| Запорная арматура на БИК: | [5 empty] | Краны шаровые полнопроходные
4.1.4. Требования к поверочной установке:
| Необходимость поставки ПУ в составе СИКН | [10 empty] | FALSE | НЕТ
Указать тип и производителя
Дать дополнительные сведения о комплектации, укрытии, пр.
4.1.4. Требования к блоку средств эталонных (для поверки ТПУ) - БСЭ
| Необходимость поставки БСЭ в составе СИКН | [10 empty] | FALSE | НЕТ
Дать дополнительные сведения о комплектации, укрытии, пр.
4.1.5. Требования к системе отображения информации (СОИ):
| Необходимость поставки СОИ в составе СИКН | [10 empty] | FALSE | НЕТ
Дать дополнительные сведения о производителе, предпочтительном контроллере, пр.
Тип сущуствующуй СОИ
| Горячее резервирование на уровне контроллера | [10 empty] | TRUE | ДА
| Горячее резервирование на уровне АРМ-оператора | [10 empty] | FALSE | НЕТ
Дать дополнительные сведения о размещении СОИ (в существующей операторной или др.)
5. Операторная
| Необходимость поставки операторной в составе СИКН | [12 empty] | FALSE | НЕТ
Дать дополнительные сведения о комплектности, зоны расположения, пр.
6. Требования к составу работ по вводу СИКН в промышленную эксплуатацию
| Составление и согласование технического задания на проектирование системы измерения количества и качества нефти | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Разработка рабочего проекта СИКН с метрологической экспертизой в институте Госстандарта ГНМЦ ВНИИР | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Разработка методики выполнения измерений (МВИ) на СИКН: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Шефмонтаж оборудования на объекте: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Метрологическое обеспечение СИ СИКН: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Проведение пуско-наладочных работ СИКН | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Определение суммарной погрешности СИКН | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Обучение пользованию ВА персонала, обслуживающего СИКН: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Разработка инструкции по эксплуатации СИКН | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Представление комплекта НТД по поверке СИ | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Разработка комплекта эксплуатационной документации (в том числе переводы): | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Проведение испытаний СИКН для целей утверждения типа | [18 empty] | FALSE | НЕТ
| Сдача СИКН в опытно-промышленную эксплуатацию: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
7 Требования по размещению
Указывают вариант размещения составных частей: на открытой площадке, в здании.
В случае размещения составных частей СИКН в здании указывают требования к зданию.
8 Условия эксплуатации
8.1 Климатическая характеристика района строительства
снеговая нагрузка, кПа (кгс/см2);
ветровая нагрузка кПа (кгс/см2);
| расчетная температура наружного воздуха, град. С | [11 empty] | от |  |  |  | до
8.2 Характеристика условий эксплуатации составных частей СИКН
| температура воздуха в технологическом блоке, град. С | [11 empty] | от |  |  |  | до
9. Требования к системе жизнеобеспечения и тревожной сигнализации
не предусматривать
возможность установки пеногенераторов
модуль порошкового пожаротушения
[12 empty] | ручные огнетушители |  |  |  |  | 4
| В качестве системы пожаротушения предусмотреть | [10 empty] | ручные огнетушители
электрическая
совмещенная
[5 empty] | пароводяные регистры | [5 empty] | 3
| Система отопления |  |  |  | пароводяные регистры
Дать дополнительные сведения
Тип существующих средств пож и газо сигнализации, возможность подключения дополнительных датчиков
10. Дополнительные сведения
Сведения о лице, заполнявшем опросный лист
Ф.И.О
Должность
Организация
Контактный телефон
E-mail:
Note on B7: Пример:Пункт сдачи нефти Ивановского месторождения в нефтепровод СИДОРОВСКОЕ – на 37 км. ПСП «Петрово»
Note on G13: Товарная или сырая
Note on S36: Указать известный максимум, при отсутствии - не нормируется
Note on S43: Не допускается. В частных случаях при оперативном учете указать
Note on R66: непрерывный/ периодический
Note on R68: неавтоматизированный/ автоматизированный
Note on R70: неавтоматизированный/ автоматизированный
Note on K75: по передвижной ПУ/ по стационарной установке с образцовыми весами и мерниками/ по мобильной установке с образцовым мерником
Note on R79: трехфазное 380 В / 50 Гц; двухфазное 220 В / 50 Гц
Note on C94: Например: с быстросъемной крышкой, или указать марку и производителя, или пр.
Note on S97: Не устанавливать или указать тип,
Note on S99: Указать тип,
Note on S101: Указать тип,
Note on M103: Задвижки, краны, тип
Note on I117: Указать тип: объемный, массовый. Марка, производитель
Note on M148: Задвижки, краны, тип
Note on M239: Задвижки, краны, тип

## Для печати
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Система измерения количества и контроля показателей качества нефти и нефтепродуктов
1 | Наименование, место расположения и назначение СИКН
0
2. | Характеристика рабочей среды
[5 empty] | товарная нефть | [10 empty] | коммерческий
[5 empty] | сырая нефть |  |  |  | 2 | [6 empty] | внутрихозяйственный |  |  |  |  | 1
2.1. | Рабочая среда: |  |  | сырая нефть |  |  |  | по ГОСТ Р 51858 | [6 empty] | Учет | коммерческий
2.2. | Физико-химические показатели нефти
| Наименование показателя | [13 empty] | Значение показателя
1. Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) | [14 empty] | от | 0 |  | до | 0
2. Плотность, кг/м3
при минимальной в течение года температуре нефти | [14 empty] | от | 0 |  | до | 0
при максимальной в течение года температуре нефти | [14 empty] | от | 0 |  | до | 0
3. Температура, °С | [14 empty] | от | 0 |  | до | 0
4. Давление насыщенных паров при максимальной температуре нефти, кПа (мм.рт.ст.).не более | [14 empty] | от | 0 |  | до | 0
5 Массовая доля воды, %, не более | [15 empty] | 0
6. Концентрация хлористых солей, мг/дм3 | [14 empty] | от | 0 |  | до
7. Массовая доля механических примесей, % | [14 empty] | от | 0 |  | до | 0
8. Содержание парафина, %, не более | [15 empty] | 0
не нормируется
9. Массовая доля сероводорода, млн-1 (ррm), не более | [15 empty] | 0
10 Массовая доля серы, %, не более | [15 empty] | 0
11. Массовая доля метил- и этил-меркаптанов в сумме, млн.-1 (ррm), не более | [15 empty] | 0
не допускается
12. Содержание свободного газа | [15 empty] | 0
3 | Основные технические характеристики СИКН
Наименование характеристики | [15 empty] | Значение характеристики
1. Расход нефти через СИКН, м3/ч | [14 empty] | от | 0 |  | до | 0
2 Давление нефти, МПа
- рабочее | [14 empty] | от | 0 |  | до | 0
- минимальное допускаемое | [14 empty] | 0
- максимальное допускаемое | [14 empty] | 0
3. Суммарные потери давления на СИКН при максимальном расходе и максимальной вязкости, МПа
- в рабочем режиме | [14 empty] | 0
- в режиме поверки | [14 empty] | 0
4. Режим работы СИКН | [14 empty] | 0
5. Режим управления запорной арматурой | [14 empty] | 0
6. Режим работы ПУ | [14 empty] | 0
передвижной ПУ
стационарной установке с образцовыми весами и мерниками
[8 empty] | мобильной установке с образцовым мерником | [12 empty] | 1
7. Способ поверки ПУ | [6 empty] | по | передвижной ПУ
трехфазное 380 В / 50 Гц;
двухфазное 220 В / 50 Гц
8. Электропитание | [14 empty] | 0
4. Состав СИКН
4.1. Состав технологической части:
4.1.1. |  | Блок фильтров выполнен на совместной раме с БИЛ без укрытия
| Блок фильтров выполнен на отдельной раме без укрытия | [14 empty] | 3
Блок фильтров выполнен на отдельной раме с укрытием
Блок фильтров выполнен на совместной раме с БИЛ без укрытия
Блок фильтров выполнен на совместной раме с БИЛ с укрытием
Фильтра расположены на линиях. БФ как узел отсутствует
| Диаметр входного и выходного коллекторов, мм | [15 empty] | 0
Дать дополнительную характеристику фильтрам:
0
| Контроль перепада давления на фильтрах обеспечить | [13 empty] | (ненужное зачеркнуть)
а) Установить датчики перепада давления на каждом фильтре типа: | [15 empty] | 0
б) Установить на воде и выходе фильтров манометры типа: | [15 empty] | 0
в) На входе и выходе БФ установить датчики избыточного давления типа | [15 empty] | 0
В качестве запорной арматуры на БИЛ применить: | [9 empty] | 0
4.1.2. Требования к блоку измерительных линий (БИЛ)
Блок измерительных линий выполнен на отдельной раме без укрытия
Блок измерительных линий выполнен на отдельной раме с укрытием
Блок измерительных линий выполнен на совместной раме с БИК с укрытием
| Блок измерительных линий выполнен на совместной раме с БИК и БФ с укрытием | [14 empty] | 3
Другое
Другое
Другое |  | существующий
Диаметр входного и выходного коллекторов, мм | [10 empty] | 0
Тип преобразователя расхода | [5 empty] | указать существующий
Диаметр измерительных линий (условный проход),мм | [10 empty] | 0
Число измерительных линий | [5 empty] | 1 |  |  | Число резервных измерительных линий | [9 empty] | 1 |  | 0.33333
Наличие контрольной линии |  |  |  |  | TRUE | ДА |  |  | Совместить контрольную и резервную линию | [8 empty] | TRUE | ДА
на всех ИЛ и выходном коллекторе
на выходном коллекторе
[13 empty] | всех измерительных линиях | [7 empty] | 2
Монтаж преобразователей избыточного давления произвести | [12 empty] | на выходном коллекторе
Тип преобразователя избыточного давления | [8 empty] | 0
на всех ИЛ и выходном коллекторе
на выходном коллекторе
[13 empty] | всех измерительных линиях | [7 empty] | 2
Монтаж преобразователей температуры произвести | [12 empty] | на выходном коллекторе
Тип преобразователя температуры | [8 empty] | 0
установить на каждой измерительной линии
|  |  |  | установить на контрольной измерительной линии | [11 empty] | с пневматическим приводом
|  |  |  | установить возврате с ТПУ | [11 empty] | с электрическим приводом
|  |  |  | не предусматривается | [7 empty] | 2 |  |  |  | с ручным приводом |  |  |  |  | 2
Регулятор расхода |  |  |  | установить на контрольной измерительной линии | [11 empty] | с электрическим приводом
[11 empty] | Краны шаровые полнопроходные |  |  |  |  | с пневматическим приводом
[11 empty] | Задвижки клиновые стальные типа ЗКЛ |  |  |  |  | с электрическим приводом
[11 empty] | Другое |  | 2 |  |  | с ручным приводом |  |  |  |  | 3
Запорная арматура на БИЛ : | [5 empty] | Задвижки клиновые стальные типа ЗКЛ | [9 empty] | с ручным приводом
Дренаж обеспечить |  |  |  | общий (один выход дренажа)
4.1.3. Требования к блоку измерения параметров качества нефти (БИК)
Блок качества выполнен на отдельной раме без укрытия
Блок качества выполнен на отдельной раме с укрытием
Блок качества выполнен на совместной раме с БИЛ с укрытием
| Блок качества выполнен на совместной раме с БИЛ и БФ с укрытием | [14 empty] | 2
Другое
Блок качества выполнен на отдельной раме с укрытием
Другое |  | 0
Трубчатого типа
Щелевого типа без лубрикатора
[7 empty] | Щелевого типа с лубрикатором | [6 empty] | 3
Тип пробозаборного устройства: | [6 empty] | Щелевого типа с лубрикатором | [8 empty] | Количество |  |  | 1
на выходном коллекторе БИЛ (возврат после задвижки туда же)
между БФ и БИЛ (возврат после задвижки туда же)
между БФ и БИЛ (возврат после БИК на прием насосов)
[6 empty] | на входном коллекторе БФ (возврат после БИК на прием насосов) | [13 empty] | 2
Монтаж ПЗУ предусмотреть | [5 empty] | на выходном коллекторе БИЛ (возврат после задвижки туда же)
параллельный
[10 empty] | последовательный |  |  |  |  | 1
Вариант построения технологической обвязки | [9 empty] | последовательный
по насосной схеме
[9 empty] | по безнасосной схеме | [5 empty] | 2
Переток через линию качества обеспечить | [8 empty] | по безнасосной схеме | [5 empty] | Количество насосов |  |  |  | 0
Необходимость установки сетчатого фильтра на входе в БИК | [13 empty] | TRUE | ДА
Состав линии качества
на байпасе
[17 empty] | на линии |  | 2
Пробоотборник ручной |  |  |  |  | TRUE | ДА |  | Кол-во |  |  | 1 |  | Место установки |  |  |  | на линии
1
Указать тип и производителя | [5 empty] | 0
Пробоотборник автоматич |  |  |  |  | TRUE | ДА |  | Кол-во |  |  | 1 |  | Место установки |  |  |  | на байпасе
Указать тип и производителя | [5 empty] | 0
2
Поточный плотномер |  |  |  |  | TRUE | ДА |  | Кол-во |  |  | 1
Solartron 7835
Указать тип и производителя | [5 empty] | 0
Поточный влагомер |  |  |  |  | TRUE | ДА |  | Кол-во |  |  | 0
Solartron 7835
Указать тип и производителя | [5 empty] | 0
Поточный вискозиметр |  |  |  |  | FALSE | НЕТ |  | Кол-во |  |  | 0
Solartron 7835
Указать тип и производителя | [5 empty] | 0
Преобразователь избыточного давления | [9 empty] | TRUE | ДА |  |  | Манометр |  | TRUE | ДА
Solartron 7835
Указать тип и производителя | [5 empty] | 0
Преобразователь температуры | [9 empty] | TRUE | ДА |  |  | Термометр |  | TRUE | ДА
Solartron 7835
Указать тип и производителя | [5 empty] | 0
Дать дополнительные сведения о предпочтительном месте расположения Pi, Pt, Ti, Tt
0
Термостатированный цилиндр (для измерения плотности ареометром) | [15 empty] | FALSE | НЕТ
[6 empty] | Solartron 7835 | [6 empty] | МИГ 32ш, БОЗНА
Индикатор расхода в линии качества | [8 empty] | TRUE | ДА |  | Тип | 0
Место для подключения пикнометра или УОСГ | [10 empty] | TRUE | ДА
Промывку приборов обеспечить: | [6 empty] | установкой штуцеров для подключения промывочной установки
[6 empty] | 1 | установкой штуцеров для подключения промывочной установки
установкой промывочной емкости с циркуляционным насосом
не обеспечивать
|  |  |  | не устанавливать | [11 empty] | с электрическим приводом
|  |  |  | установить на выходе БИК | [10 empty] | 3 | с пневматическим приводом
|  |  | 2 | установить на входе в БИК после насосов | [11 empty] | с ручным приводом
Регулятор расхода |  |  |  | не устанавливать | [11 empty] | с ручным приводом
[11 empty] | Краны шаровые полнопроходные |  |  |  |  | с пневматическим приводом
[11 empty] | Задвижки клиновые стальные типа ЗКЛ |  |  |  |  | с электрическим приводом
[11 empty] | Другое |  | 1 |  |  | с ручным приводом |  |  |  |  | 3
Запорная арматура на БИК: | [5 empty] | Краны шаровые полнопроходные
4.1.4. Требования к поверочной установке:
Необходимость поставки ПУ в составе СИКН | [10 empty] | FALSE | НЕТ
Указать тип и производителя | [5 empty] | 0
Дать дополнительные сведения о комплектации, укрытии, пр.
0
4.1.4. Требования к блоку средств эталонных (для поверки ТПУ) - БСЭ
Необходимость поставки БСЭ в составе СИКН | [10 empty] | FALSE | НЕТ
Дать дополнительные сведения о комплектации, укрытии, пр.
0
4.1.5. Требования к системе отображения информации (СОИ):
Необходимость поставки СОИ в составе СИКН | [10 empty] | TRUE | НЕТ
Дать дополнительные сведения о производителе, предпочтительном контроллере, пр.
Тип сущуствующуй СОИ
Горячее резервирование на уровне контроллера | [10 empty] | TRUE | ДА
Горячее резервирование на уровне АРМ-оператора | [10 empty] | FALSE | НЕТ
Дать дополнительные сведения о размещении СОИ (в существующей операторной или др.)
0
5. Операторная
Необходимость поставки операторной в составе СИКН | [12 empty] | FALSE | НЕТ
Дать дополнительные сведения о комплектности, зоны расположения, пр.
0
6. Требования к составу работ по вводу СИКН в промышленную эксплуатацию
Составление и согласование технического задания на проектирование системы измерения количества и качества нефти | [18 empty] | TRUE | НЕТ
Разработка рабочего проекта СИКН с метрологической экспертизой в институте Госстандарта ГНМЦ ВНИИР | [18 empty] | TRUE | НЕТ
Разработка методики выполнения измерений (МВИ) на СИКН: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Шефмонтаж оборудования на объекте: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Метрологическое обеспечение СИ СИКН: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Проведение пуско-наладочных работ СИКН | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Определение суммарной погрешности СИКН | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Обучение пользованию ВА персонала, обслуживающего СИКН: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Разработка инструкции по эксплуатации СИКН | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Представление комплекта НТД по поверке СИ | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Разработка комплекта эксплуатационной документации (в том числе переводы): | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Проведение испытаний СИКН для целей утверждения типа | [18 empty] | FALSE | НЕТ
Сдача СИКН в опытно-промышленную эксплуатацию: | [18 empty] | FALSE | НЕТ
7 Требования по размещению
Указывают вариант размещения составных частей: на открытой площадке, в здании.
В случае размещения составных частей СИКН в здании указывают требования к зданию.
0
8 Условия эксплуатации
8.1 Климатическая характеристика района строительства
снеговая нагрузка, кПа (кгс/см2); | [12 empty] | 0
ветровая нагрузка кПа (кгс/см2); | [12 empty] | 0
расчетная температура наружного воздуха, град. С | [11 empty] | от | 0 |  |  | до | 0
8.2 Характеристика условий эксплуатации составных частей СИКН
температура воздуха в технологическом блоке, град. С | [11 empty] | от | 0 |  |  | до | 0
9. Требования к системе жизнеобеспечения и тревожной сигнализации
не предусматривать
возможность установки пеногенераторов
модуль порошкового пожаротушения
[11 empty] | ручные огнетушители |  |  |  |  | 4
В качестве системы пожаротушения предусмотреть | [10 empty] | ручные огнетушители
электрическая
совмещенная
|  |  |  | пароводяные регистры | [5 empty] | 3
Система отопления |  |  |  | пароводяные регистры
Дать дополнительные сведения
Тип существующих средств пож и газо сигнализации, возможность подключения дополнительных датчиков
10. Дополнительные сведения
0
Сведения о лице, заполнявшем опросный лист
Ф.И.О |  |  |  | 0
Должность |  |  |  | 0
Организация |  |  |  | 0
Контактный телефон |  |  |  | 0
E-mail: |  |  |  | 0
Note on G12: Товарная или сырая